Спектрофотометрический анализатор низких концентраций H2S в газах, модель 933

Назначение

Сероводород	(H2S),	присутствующий практически во всех месторождениях природного газа, является токсичным и коррозионно-активным соединением. Поэтому перед транспортировкой природного газа из него требуется удалить это соединение. Концентрация H2S в перекачиваемом газе, как правило, не должна быть превышать 16 ppm, а  в  некоторых  особо  ответственных  случаях  –  4 ppm. Анализатор H2S модели 933 обеспечивает решение этой задачи в технологических потоках при переработке и транспортировке попутного или природного газа.

Описание

Анализатор 933 использует фотометрический метод измерения, который более 20 лет успешно применяется на узлах учета и газоизмерительных станциях.

Уникальный многоволновый спектрометр серии 900, работающий в УФ-диапазоне, обеспечивает одновременное измерение H2S, COS и MeSH. Эта возможность, с одной стороны, значительно снижает погрешность измерения H2S (минимальный диапазон 0 - 5 ppm H2S), а с другой – предоставляет оператору дополнительную информацию о работе установки или трубопровода. Система пробоподготовки, использующая метод фронтальной хроматографии, позволяет при этом исключить влияние меркаптанов и других непредельных углеводородов на погрешность измерения низких концентраций Н2S.

Приложения

Газоочистка

Контроль качества газа на ГИС Производство синтезгаза Станции смешения газа

Особенности

♦Автоматическое	измерение	без	участия оператора

♦Время отклика менее 40 сек. (не считая задержки в линии пробоотбора)

♦Быстрое восстановление после воздействия высокой концентрации H2S

♦Отсутствие реагентов и других расходных материалов (кроме нулевого газа)

Монтаж

Анализатор выполнен в виде полевого блока, управляемого двумя микропроцессорами. Он размещается в двух взрывозащищенных корпусах на панели максимально близко к точке пробоотбора. Все функции контроллера, включая управление работой системы пробоподготовки, реализованы в самом полевом блоке.

При температурах окружающей среды ниже

+10°С анализатор устанавливается в обогреваемом помещении или контейнере.

Для удаления возможных примесей конденсата  в анализируемом газе используется мембранный сепаратор. Рекомендуется применение обогреваемых линий пробоотбора.

Спектрофотометрический анализатор низких концентраций H2S в газах, модель 933

Технические характеристики

| Диапазоны | От 0...5 ppm до 0...100 ppm (H2S) от 0...25 ppm до 0...500 ppm (COS) от 0...15 ppm до 0...250 ppm (MeSH) |
| --- | --- |
| Погрешность | ±0,25 ppm (H2S) ±2,5 ppm (COS) ±2,5 ppm (MeSH) |
| Дрейф нуля | Менее 0,25 ppm за 24 часа (H2S) |
| Время отклика | Менее 40 с для 90% ступенчатого изменения концентрации |
| Расход пробы | 2,5 л/мин |
| Давление пробы | 6...200 бар |
| "Нулевой" газ | Диоксид углерода (СО2), азот (очищенный от кислорода) или гелий |
| Температура окруж. среды | 0...50°С |
| Выходы | 4 выхода, 0...5 В 4 выхода, 4...20 мА (с внутренним или внешним источником напряжения) 5 релейных выходов (1А, 250 В) Интерфейсы: RS485 Modbus, RS232/RS485 |
| Питание | 220...240 В, 50 Гц, 180 Вт |
| Маркировка взрывозащиты | 1ExdIIBT3 X |
| Габариты | 559х915х406 мм |
| Масса, нетто | 125 кг |

Информация для заказа

Стандартная поставка:

♦Анализатор, смонтированный на панели

♦Руководство по эксплуатации на русском языке

По дополнительному заказу:

♦Мембранный сепаратор газ/жидкость

♦Линия отбора пробы с пароообогревом

♦Погодозащищенный контейнер (шелтер) с электрообогревом