Зондовые анализаторы кислорода в дымовых газах серии WDG-Insitu

WDG-1200/Insitu	Контроллер 2000

Назначение

Анализаторы серии WDG-Insitu предназначены для надежного измерения концентрации кислорода в дымовых газах в системах оптимизации и контроля и процессов горения таких установок, как:

- Энергетические котлы на газо-мазутном топливе

- Отопительные котлы

- Печи	в	нефтеперерабатывающих	и нефтехимических процессах

- Печи для обжига: известковые, цементные

- Печи для сжигания мусора и отходов

Модификации

- WDG-1200/Insitu, WDG-1210/Insitu - анализатор со стандартным зондом и интегрированным (1200) или отдельно устанавливаемым (1210) контроллером Genesis. Контроллер регулирует температуру ячейки, формирует аналоговые и релейные выходные сигналы, показывает на дисплее (LED) концентрацию кислорода, температуру и сигнал ячейки. Оборудован встроенным интерфейсом Modbus.

- WDG-Insitu/2000 - анализатор со стандартным зондом и универсальным контроллером 2000, который имеет:

-два изолированных аналоговых выхода

-интерфейс RS-485

-расширенные возможности сигнализации

-коррекцию значений О2 на давление пробы

-поддержку автоматической калибровки

-программную диагностику и пароль.

Описание

В анализаторах используется датчик на основе электрохимической ячейки из оксида циркония с платиновыми электродами. В ячейке, нагретой до 600...700С, возникает напряжение, которое зависит от концентрации кислорода в дымовых газах.

Ячейка с нагревателем и термопарой помещена в зонд, который устанавливается непосредственно в газовый поток на технологическом оборудовании. Клеммная коробка зонда находится снаружи.

Погружная часть зонда изготовлена из сплава RA330, обладающего высокой коррозионной стойкостью. Стандартный зонд рассчитан на максимальную температуру газов до 800С.

Особенности

- Быстрые и точные зондовые измерения концентрации кислорода в дымовых газах

- Отсутствие систем отбора и подготовки пробы

- Наличие зондов различной длины и из различных	материалов,	а		также дополнительных		устройств:		фильтра, отражателя, пламегасителя

- Простота замены деталей зонда без его демонтажа

- Дисплей для отображения концентрации кислорода, температуры и сигнала ячейки

- Аналоговые и релейные выходные сигналы, программируемые пользователем

- Микропроцессорное управление и встроенная диагностика

- Погодозащищенный корпус блока электроники зонда и контроллера

Зондовые анализаторы кислорода в дымовых газах серии WDG-Insitu

Технические характеристики

| Модель | WDG-1200/Insitu WDG-1210/Insitu | WDG-Insitu/2000 |
| --- | --- | --- |
| Контроллер | Genesis | 2000 |
| Диапазон измерения | 0,1...25% об. О2 | 0,1...100% об. О2 |
| Погрешность | 3% от показания или 0,1% О2 (что больше) |  |
| Отклик | Менее 20 с для 63% ступенчатого возмущения (менее 6 с при подаче калибровочного газа) |  |
| Температура газа | 20...800С |  |
| Давление газа | 13,6 кПа | 60 кПа |
| Дисплей | LED, 4 знака | Флуоресцентный, 4х20 знаков |
| Аналоговые выходы | 1 | 2 |
|  | 0/4...20 мА (нагрузка 500 Ом), диапазоны: от 0...1% до 0...25% О2 | 0/4...20 или 20...0/4 мА (нагрузка 1200 Ом), диапазоны: от 0...1% до 0...100% О2 |
| Релейные выходы | 2 реле, активные или пассивные, 1 А, 30 В |  |
| Интерфейс | Modbus | RS-485 |
| Питание контроллера | 230 В 10%, 50/60 Гц |  |
| (включая зонд) | 90 ВА | 150 ВА |
| Рабочая температура | -20...+70С | зонд: -40...+70С (Ex исполнение) контроллер: -10...+50С |
| Габариты контроллера IP56 (NEMA4) | 15х15х12 см (контроллер 1210) | 23х17х32 см (монтаж на щите) |
| Длина зонда | 22,8/ 45,7/ 91,4/ 183/ 274 см |  |
| Габариты блока электроники зонда | 15х15х17 см (1200) 15х15х11 см (1210) | 16х16х9 см |
| Защита блока электроники зонда | IP65(NEMA4) | IP65(NEMA4X) |
| Макс. длина кабеля между зондом и контроллером | 300 м (модель 1210) | 305 м |

Информация для заказа

Стандартная поставка:

- Контроллер

- Зонд WDG-Insitu

- Стандартный фланец для установки зонда

- Кабель для соединения зонда с контроллером (7,6 м)

- Руководство по эксплуатации на русском языке

По дополнительному заказу:

- Фильтр, 5 мкм, керамический с защитным экраном, длина 15 см

- Фильтр, 20 мкм, из нержавеющей стали, длина 15 см (для любых длин зондов, до 426С)

- Пламегаситель (увеличивает время отклика)

- Спецкабель для соединения зонда с контроллером, изоляция ПХВ (до 80С)

- Блок для ручной калибровки

- Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT3 X (WDG-Insitu/2000)

Блок для автоматической калибровки

- Маркировка взрывозащиты 2ExpzIICT3 X (за исключением моделей WDG-12xx/Insitu)