Анализаторы дымовых газов Thermox серии WDG-V

Назначение

Анализаторы Thermoх серии WDG-V предназначены для надежного измерения концентрации кислорода, горючих компонентов и метана в дымовых и других технологических газах, главным образом в системах контроля и оптимизации процессов горения в печах нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, энергетических и отопительных котлах, работающих на газообразном топливе.

Модификации

♦WDG-V – анализатор кислорода (базовый).

♦WDG-VС – анализатор кислорода и горючих компонентов. Обеспечивает возможность максимально эффективного управления процессом горения.

♦WDG-VСМ – анализатор кислорода, горючих компонентов и метана, измерение концентрации которого обеспечивает безопасность эксплуатации установок, работающих на природном газе.

♦WDG-VМ – анализатор кислорода и метана,

,измерение концентрации которого обеспечивает безопасность	эксплуатации	установок, работающих на природном газе.

Особенности

- Быстрое и точное измерение дымовых газов

- Отсутствие систем отбора и подготовки пробы

- Зонды из различных материалов и различной длины, для разных температурных режимов

- Изолированные аналоговые и релейные выходные	сигналы,	программируемые оператором.

- Взрывозащищенный корпус полевого блока с встроенным контроллером

- Расширенные средства коммуникации и самодиагностики в соответствии с SIL 2

- Сетевой контроллер AMEVision для удаленного мониторинга состояния и программирования сети анализаторов по протоколу Modbus

Полевой блок

Быстрый отклик анализатора обеспечивается принудительным пробоотбором. Проба отбирается через зонд в первичный контур воздушным эжектором и возвращается в технологический поток. Новая конструкция эжектора обеспечивает поступление части пробы в конвективную петлю, где она проходит через измерительные ячейки, отделенные от процесса пламегасителями. Движение пробы в петле обеспечивается как за счет разности температур, создаваемой нагревателем кислородной ячейки, так и принудительно, что гарантирует постоянство расхода.

Газовая схема анализатора обеспечивает при необходимости отбор пробы, находящейся под избыточным давлением.

Для измерения кислорода используется электрохимическая ячейка из оксида циркония. Горючие компоненты (СО и Н2) и метан измеряются дополнительными каталитическими ячейками.

Измерительные ячейки, эжектор и другие элементы газовой схемы размещены в обогреваемом взрывозащищенном полевом блоке, температура внутри которого поддерживается выше температуры точки росы дымового газа. Полевой блок с зондом устанавливается на стенку котла или дымохода на фланце.

Сетевой контроллер AMEVISION

Анализатор WDG-V работает по принципу интеллектуального датчика и не требует вторичного преобразователя. Поставляемый дополнительно сетевой контроллер AMEVision осуществляет	удаленный	мониторинг, программирование режимов работы и расширенную диагностику одного или сети анализаторов по витой паре и протоколу Modbus. Контроллер AMEVision снабжен графическим дисплеем для отображения трендов, портом USB для загрузки или выгрузки конфигурационных файлов и программного кода, а также интерфейсом Ethernet для удаленного доступа или подключения к сети предприятия.

Анализаторы дымовых газов Thermox WDG-V

Технические характеристики

| Параметр\ Модель | WDG-V |  | WDG-VC | WDG-VСM | WDG-VМ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кислород |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон | от 0 …1 до 0...100% об. |  |  |  |  |  |
| Погрешность | 0,75% от показания или 0,05% О2 (что больше) |  |  |  |  |  |
| Отклик | < 11 с для 90% ступенчатого возмущения |  |  |  |  |  |
| Горючие компоненты |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон |  | 0...500/1000/2000/10000 ppm или 0...2/5% |  |  |  |  |
| Погрешность |  | от 4% до 2% от диапазона |  |  |  |  |
| Отклик |  | < 20 с для 90% возмущения |  |  |  |  |
| Метан |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон |  |  |  | 0 …1% до 0...5% об. |  |  |
| Погрешность |  |  |  | 5% от диапазона |  |  |
| Отклик |  |  |  | < 20 с для 90% возмущения |  |  |
| Макс. температура газа | 704°С (316SS), 1024°С (310SS), 1648°С (Hexoloy) |  |  |  |  |  |
| Давление газа | 150 мм H2O |  |  |  |  |  |
| Длина зонда | 91/122/152/183/274 см (316SS, 310SS); 61/107/122/182 см (Hexoloy) |  |  |  |  |  |
| Аналоговые выходы | 3, программируемые |  |  |  |  |  |
|  | 0/4...20 или 20...0/4 мА (максимальная нагрузка 1200 Ом) |  |  |  |  |  |
| Релейные выходы | 5, программируемые, 0,5А, 30 В, 10ВА |  |  |  |  |  |
| Интерфейс | двухпроводный RS-485 Modbus RTU, HART (опция) |  |  |  |  |  |
| Воздух КИП (на эжектор) | 5 … 9 л/мин при 100 … 700 кПа |  |  |  |  |  |
| Питание полевого блока | 230 В 10%, 50/60 Гц, не более 1950 ВА |  |  |  |  |  |
| Рабочая температура | -25...+65°С |  |  |  |  |  |
| Габариты | 330х475х220 мм |  |  |  |  |  |
| Исполнение | ATEX Zone 2 T3 |  |  |  |  |  |
| Сетевой контроллер AMEVision (поддержка до 8 анализаторов в сети) |  |  |  |  |  |  |
| Дисплей | 4,2” цветной ЖК графический VGA |  |  |  |  |  |
| Питание | 230 В 10%, 50/60 Гц, 75 ВА |  |  |  |  |  |

Информация для заказа

Стандартная поставка:

♦Полевой блок с зондом

♦Стандартный фланец для установки полевого блока

♦Конфигурационное ПО

♦Руководство по эксплуатации на русском языке

По дополнительному заказу:

♦Контроллер AMEVision

♦Фильтр, 5 мкм

♦Блок автоматической калибровки